 **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

 Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: email@nspnz.sk Web: [www.nspnz.sk](http://www.nspnz.sk)

**Výzva na predloženie ponuky**

**prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /**

 **v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa**

na predmet zákazky : **„Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom“**

**1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Sládečeková

Tel.:035/691 27 87

E-mail: obstaravanie4@nspnz.sk

Internetová stránka: www.nspnz.sk

**2.   Názov predmetu zákazky: „Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom“**

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

CPV : 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok

**3.   Opis  predmetu zákazky:**

**Predmetom zákazky je dodávka 5 postieľok pre novorodencov s vyhrievaným matracom pre novorodencov ,korí sa narodili veľmi nezrelí a ich stav už umožňuje odpojenie od prístrojov a pobyt s matkou na izbe. Títo novorodenci nie sú ešte termálne schopní udržať si stabilnú telesnú teplotu , preto majú riziko energetického zlyhania s následkami s tým súvisiace.**

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:** predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

**5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Klinika neonatológie

**Dodanie:** do 60 pracovných dní od odoslania objednávky

**6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** pre oddelenia na základe faktúry po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka**
2. **Podmienky účasti :**
3. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
4. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
5. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Obsah a forma predloženia ponuky:**

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 1) – Tabuľka Návrh
na plnenie kritéria -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady. Uchádzač v prílohe č. 1 vyplní taktiež ponúkané technické parametre.
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.2)

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady E-mailom vo forme scanu**

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 06.08. do 10.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky
na e-mailovú adresu obstaravanie4@nspnz.sk PREDMET EMAILU: novorodenecká postieľka

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

 Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH

V Nových Zámkoch, dňa 29.07.2021

Ing.Stanislava Sládečeková – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

 ...................................................

 MUDr. Karol Hajnovič

 riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

**Návrh na plnenie kritéria**

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

 **„Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom“**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **Medicínsko-technická charakteristika - minimálne požiadavky** | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia. Pri požiadavke vyjadrenej číslom uviesť **konkrétnu hodnotu** |
| **matrac v postieľke:** |
| * + rozmerovo zodpovedá postieľke s úložnou plochou 80cm x 50cm,
 |  |
| * + ľahko vyberateľný pre možnosť umiestnenia monitora dychu pod matrac (máme u každého novorodenca v postieľke),
 |  |
| * + s povrchom, ktorý toleruje dezinfekciu,
 |  |
| * + zabraňuje presiaknutiu moču a iných tekutín do matraca,
 |  |
| * + hustota peny je dostatočne mäkká pre novorodenca, ale zároveň zabraňuje zanoreniu dieťaťa (prevencia SIDS) do matraca (približne 35 m3/kg),
 |  |
| * + ohrev do 38°C
 |  |
| **riadiaca teplotná jednotka:** |
| * + dotykový displej
 |  |
| * + rozsah nastavovania teploty 30 – 38°C,
 |  |
| * + hmotnosť nízka do 2000g +/- 250g,
 |  |
| * + elektrický a mechanický termostat
 |  |
| * + počítanie prevádzkových hodín,
 |  |
| * + nepretržitá diagnostika nastavených parametrov,
 |  |
| * + v prípade zvýšenia teploty o 1°C signalizácia prekročenia nastaveného parametra, prerušenie vzostupu ohrevu,
 |  |
| * + displej zobrazuje prevádzkové parametre aj chybové hlásenia,
 |  |
| **postieľka**  |
| * + pohyblivá, na kolieskach, pričom minimálne 2 kolieska majú brzdu, pre ľahký pohyb požadujeme kolieska s minimálnym priemerom 10 cm,
 |  |
| * + postieľka pri presune musí byť tichá, nesmie dochádzať k rezonancii lôžka, iných častí alebo zvuku vydávanému kolieskami, ktoré rušia ostatné mamičky a deti pri presune s dieťatkom v postieľke po chodbe (deti sú presúvané na vyšetrenia; počas návštev nosia mamičky, nakoľko sú krátko po pôrode, deti na návštevu z bezpečnostných dôvodov v postieľkach nie v náručí),
 |  |
| * + postieľka je upravená tak, aby ju bolo možné nasunúť nad posteľ mamičky (mamičky po operačnom pôrode),
 |  |
| * + aby bolo možné v postieľke umiestniť fototerapeutické lôžko (bilibed) a bolo zabezpečené i jeho odvetrávanie proti prehriatiu prístroja: lôžko postieľky by malo mať rozmery minimálne 80cm x 50cm, dolná plocha lôžka postieľky rovná bez „výstupkov“, aby nedochádzalo k balansovaniu fotolôžka, bočné steny lôžka s mriežkami s odstupom menším ako 7 cm,
 |  |
| * + výška bočnej strany lôžka 23-27 cm dostatočná i na zabezpečenie dieťaťa uloženého vo fotolôžku a nie príliš hlboká, aby na dieťa dosiahla mamička a ošetrujúci personál,
 |  |
| * + lôžko v postieľke je polohovateľné, možnosť mať vo zvýšenej polohe hlavičku, alebo vo vodorovnej polohe počas umiestnenia fototerapeutického lôžka v postieľke,
 |  |
| * + výška postieľky je nastaviteľná tak, aby horný okraj bočnice pri zmene výšky lôžka mohol dosiahnuť výšku 95 cm (prípadne i menej) a pri vysunutí výšku 105 cm (prípadne i viac), aby dieťatko v postieľke mohla ošetrovať mamička, ktorá je vysoká i mamička, ktorá je nízka,
 |  |
| * + farba postieľky: pastelová, unisex,
 |  |
| **Príslušenstvo dodávané v cene prístroja:** |
| * v dolnej časti postieľky je výhodné ak je „košík“ na uloženie osobných potrieb dieťatka (plienky a pod.),
 |  |
| * odnímateľný háčik na prichytenie riadiacej teplotnej jednotky,
 |  |
| * návod na použitie v slovenskom / českom jazyku, minimálne 1 ks v tlačenej podobe a tiež v pdf. tvare,
 |  |
| * v cene dodania požadujeme zaučenie k obsluhe prístroja vo vopred dohodnutom termíne,
 |  |
| * postieľka i matrac musia byť nové nepoužívané,
 |  |
| * dodávateľ dokladuje názov a sídlo servisu,
 |  |
| * záručná doba min. 24 mesiacov,
 |  |
| * dodávateľ doloží ŠUKL kód, certifikát o kompatibilite resp. vyhlásenie o zhode podľa podľa platných predpisov.
 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks**  | **M.J.**  | **J.c.bez DPH/****1 ks**  | **Cena celkom cena v EUR bez DPH**  | **Cena celkom v EUR s DPH**  |
| 1. | Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom | 5 | ks |   |   |   |
|   | **S p o l u :**  |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ...................................... dňa .........................

 ................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*

**Príloha č. 2**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom“** vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

1. mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru : **„Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

 ............................................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*