Obrázok, na ktorom je text

Popis vygenerovaný s vysokou spoľahlivosťou **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: [email@nspnz.sk](mailto:email@nspnz.sk) Web: [www.nspnz.sk](http://www.nspnz.sk)

**Výzva na predloženie ponuky**

**prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /**

**v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa**

na predmet zákazky : **„Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.“**

**1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Sládečeková

Tel.:035/691 27 87

E-mail: [obstaravanie4@nspnz.sk](mailto:obstaravanie4@nspnz.sk)

Internetová stránka: www.nspnz.sk

**2.   Názov predmetu zákazky: „Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.“**

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV) CPV : 331000000-1 Zdravotnícke vybavenie

**3.   Opis  predmetu zákazky:**

**Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.**

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:** predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

**5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Klinika neonatológie

**Dodanie:** do 60 pracovných dní od odoslania objednávky

**6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** pre oddelenia na základe faktúry po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.**
2. **Podmienky účasti :**
3. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
4. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
5. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Obsah a forma predloženia ponuky:**

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 1) – Tabuľka Návrh   
   na plnenie -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady. Uchádzač v prílohe č. 1 vyplní taktiež **ponúkané technické parametre.**
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.2)

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady E-mailom vo forme scanu**

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 05.08. do 10.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky   
na e-mailovú adresu [obstaravanie4@nspnz.sk](mailto:obstaravanie4@nspnz.sk) PREDMET EMAILU: skríning sluchu

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH

V Nových Zámkoch, dňa 28.07.2021

Ing.Stanislava Sládečeková – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

...................................................

MUDr. Karol Hajnovič

riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

**Návrh na plnenie kritéria**

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

**„Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.“**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **Medicínsko-technická charakteristika prístroja na skríning sluchu** (ďalej OAE) **- minimálne požiadavky:** | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia. Pri požiadavke vyjadrenej číslom uviesť **konkrétnu hodnotu** |
| * jednoduchá obsluha pri vyšetrovaní OAE, vyšetrenie môže vykonávať zaučená sestra, |  |
| * vyšetrenie prístrojom možné bez nutnosti použitia jedrazového materiálu, |  |
| * prístroj pred vykonaním testu zobrazí hladinu šumu vrátane varovania o nesprávnom vložení sondy, |  |
| * integrovaný systém pre potláčanie artefaktov pre rozlišovanie externého hluku a akustickej odozvy od pacienta, |  |
| * Návod na použitie priamo v prístroji, |  |
| * výsledok: zobrazenie pomeru signál/ šum a výsledku (Pass/ Refer), |  |
| * vnútorná pamäť na min 300 vyšetrení, |  |
| * možnosťou zadávania dát pacienta: ID, meno, dátum narodenia a pohlavie, |  |
| * dostupná aj možnosť rýchleho vyšetrenia, |  |
| * prístroj ľahký do 1000g, kompaktný, ľahko prenosný, rozmery 22x10x6 cm odchýlka +/- 2 cm, |  |
| * možnosť stiahnutia a archivácie výsledkov, softvér a hardware na archiváciu výsledkov v cene dodávky, |  |
| **Príslušenstvo požadované v cene dodávky:** | |
| * vyšetrovacia sonda, |  |
| * nabíjací kábel s adaptérom pre nabíjanie zo zdroja 220V / 50 Hz |  |
| * dezinfikovateľné opakovane použiteľné vymeniteľné násadce (počet min 10 ks z každej veľkosti pre novorodenecký vek), |  |
| * vlastný integrovaný akumulátor pre prevádzku min. 8 hodín (alebo dobíjateľná batéria), |  |
| * kufrík na transport a uloženie prístroja v cene, |  |
| * prenos dát pomocou kábla, |  |
| * pripojenie k tlačiarni |  |
| **Všeobecné funkcie:** | |
| * návod na použitie v slovenskom jazyku, minimálne 1 ks v tlačenej podobe a tiež v pdf tvare, |  |
| * prístroj musí byť nový, nepoužívaný, |  |
| * v cene dodania požadujeme zaučenie k obsluhe prístroja minimálne v 2 vopred dohodnutých termínoch, |  |
| * zariadenie musí byť dodané tak, aby bolo možné po zaučení jeho okamžité použitie bez potreby dokupovania iného materiálu, |  |
| * záručná doba min. 24 mesiacov, |  |
| * dodávateľ doloží ŠUKL kód, certifikát o kompatibilite, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks** | **M.J.** | **J.c.bez DPH/**  **1 ks** | **Cena celkom cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR s DPH** |
| 1. | Prístroj na skríning sluchu ( OAE) | 1 | ks |  |  |  |
|  | **S p o l u :** |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ...................................... dňa .........................

................................................................

*meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*

**Príloha č. 2**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.“** vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

a ) mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru : **„Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií OAE metódou.“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

............................................................................................

*meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*