**Príloha č. 2**

**Špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky: *Bronchoskop***

Predmetom zákazky je 1 ks Bronchoskopu pre pneumologické oddelenie FNsP Nové Zámky, jeho dodanie na miesto určenia, následne inštalácia, uvedenie do prevádzky a s ním súvisiace služby (zaškolenie personálu).

**Opis :**

**Videoprocesor:**

* Videoprocesor s integrovaným zdrojom svetla
* Rozmery: širka 380mm, výška 155mm, hĺbka 420mm
* Hmotnosť: max.15kg
* Napájanie 230VAC
* Max. El. Príkon: 250VAC
* Lampa : xenónová ,výkon 100W
* Clona: možnosť ovládania manuálne aj automaticky (rozsah nastavenia až v 10 krokoch)
* Manuálne nastavenie farby: min. v 10 krokoch
* Tlačidlo pre automatické nastavenie bielej farby
* Možnosť bezdrôtového prenosu obrazu
* Video výstupy: s video 2x ,kompozitné video 1x
* Vzduchovápumpa : max 2 úrovne intenzity tlak vzduchu max. 62 Kpa
* Pákové zaistenie endoskopu

**Videobronchoskop:**

* Prenos obrazu pomocou kamerového čipu v distálnom konci bronchoskopu
* Kompatibilita s dodávaným procesorom
* Smer snímania obrazu: priamy
* Zorné pole: 120 stupňov
* Pracovný kanál: priemer 2,8mm min.
* Zavádzací tubus : priemer 6,2mm max.
* Pracovná dĺžka : 600mm
* Distálna časť: Rozsah ohybu 310 stupňov

**Ďalšie požiadavky:**

* Prístroj musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, kompletne funkčne pripravený na použitie bez ďalších doplnkov .
* záručná doba min. 24 mesiacov
* dobu nástupu servisného technika k prípadnému servisnému zásahu - max. do 48 hodín od nahlásenia
* Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet kúpy **v lehote max. do 8 týždňov** od zaslania záväznej objednávky. Dokladom je dodávateľom podpísaný *Protokol o uvedení* *zariadenia do prevádzky*. Kópiu *Protokolu* zašle dodávateľ obstarávateľovi do **15 dní po dodaní, nainštalovaní, odovzdaní a zaškolení** (príslušného personálu) predmetu zákazky. Preberací protokol a protokol o uvedení prístroja do trvalej prevádzky budú podpísané po zaškolení obsluhy.
* Súčasťou preberacieho protokolu o uvedení prístroja do trvalej prevádzky je :
* typ prístroja podľa opisu predmetu obstarávania
* výrobca, krajina pôvodu prístroja
* výrobné číslo
* dátum a doba zaškolenia vrátane menného zoznamu zaškolených pracovníkov

Prílohy :

* servisná knižka
* záručný list
* návody na obsluhu a údržbu v slovenskom, príp. v českom jazyku

***Pozn. k cenovej ponuke uchádzač predloží prospekt ponúkaného tovaru, alebo opis predmetu zákazky, aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť parametre ponúkaných prístrojov.***