## Špecifikácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky
ponuku predkladá:
obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
platca DPH:
identifikácia ponúkaného zariadenia (značka, typ) :
krajina pôvodu:
doba dodania (max. do 8 týždňov):
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok): | #VALUE!
Zariadenie:
názov: | Kombinovaný utrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor
predpokladaný objem: | 1 ks s príslušenstvom | predpoklad dodávky (rok): | 2022
Popis - požadovaná minimálna technická špecifikácia | Merná jednotka | Hodntoa technického parametra | Vlastný návrh uchádzača na technický parameter (ÁNO -NIE, alebo číselný parameter)
I. Litotriptor | ks | 1
Princíp kombinovanej ultrazvukovej a balistickej energie v jednej sonde súčasne
Frekvencia ultrazvukovej energie | Hz | 20 000 - 22 000
Frekvencia balistickej energie | Hz | min. 10
Automatické rozpoznanie použitej sondy a nastavenie výkonu litotriptora
Možnosť regulácie výkonu ultrazvukovej energie, balistickej energie
Vrátane autoklávovateľnej aplikačnej rukoväte
Integrovaný chladiaci okruh rukoväte
Vrátane nožného spínača
Vrátane momentového kľúča na aretáciu sondy
Možnosť použitia min. 5-rôznych jednorázových sond litotriptora | počet | min. 5-rôznych jednorázových sond
II. Odsávacie zariadenie s peristaltickou pumpou | ks | 1
Možnosť integrácie odsávacieho zariadenia priamo do ovládacej konzoly
Aktivácia odsávania nezávislá od aktivácie ultrazvukovej alebo balistickej energie
S možnosťou regulácie odsávania | počet úrovní | min. v 2
Možnosť využitia jedného nožného spínača pre ovládanie odsávania a výkonu litotriptora (eliminácia nožných spínačov na operačnej sále)
Možnosť pripojenia hadicového setu na odsávaciu nádobu alebo odsávacie vaky so solidyfikujúcim činidlom
III. Transportný vozík | ks | 1
brzdné kolieska | ks | min. 2
Možnosť využiť držiak na nožný aktivačný spínač

## návrh kritéria
NÁVRH NA PLNENIE KRITéRIA
Verejný obstarávateľ :
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Názov zákazky: | Kombinovaný utrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor
Postup - spôsob: | Zákazka s nízkou hodnotou - výzva
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (Názov, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR)
Názov oddelenia |  | Počet kusov | Cena bez DPH | Cena s DPH
Urologická klinika |  | (ks)
Kombinovaný utrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor
Litotriptor |  | 1
Odsávacie zariadenie |  | 1
Transportný vozík |  | 1
SPOLU |  |  |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Ponúkaný prístroj musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, kompletne funkčne pripravený na použitie bez ďalších doplnkov.
Uchádzač je povinný sa v ponuke, ale hlavne v kúpnej zmluve zaviazať, že zabezpečí minimálne po dobu 24 mesiacov od prevzatia prístroja – podpísaním preberacieho a odovzdávajúceho protokolu bezplatný servis a nástup na servis do najneskôr 48 hodín od nahlásenia poruchy (preventívne prehliadky, validácie, práca servisného technika, jeho náklady na cestovné a ceny použitých náhradných dielov k oprave).
Uchádzač predloží technickú dokumentáciu ponúkaného prístroja s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky .
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet zákazky v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: