## sterilizátor
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |  | Príloha č. 1: TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
| sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
| platca DPH: | vyberte z možností
identifikácia ponúkaného zariadenia:
krajina pôvodu:
doba dodania (max. do 12 týždňov):
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):
cena ponúkaného zariadenia (EUR s DPH/ks):
Pozn.: cena je vrátane dodania na miesto určenia, následnej inštalácie, uvedenia do prevádzky a s tým súvisiace služby (vrátane funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, dodania potrebnej dokumentácie ..).
zariadenie: |  | "Formaldehydový sterilizátor" 1ks na Oddelenie centrálnej sterilizácie
| názov: | Formaldehydový sterilizátor
| predpokladaný objem: | 1 ks
celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Formaldehydový sterilizátor |  | Technické vlastnosti :
|  | objem komory | 110 l
|  | vonkajšie rozmery prístroja (vxšxh) | 1820 x 670 x 970 mm
|  | vnútorné rozmery komory (vxšxh) | 320 x 380 x 900 mm
|  | sterilizačná teplota na troch sterilizačných pogramoch + vákuum | 50°C, 60°C, 75°C
Príslušenstvo :
|  | transportný vozík | 1 ks
|  | sterilizačný kôš | 1 ks
Ďalšie parametre :
|  | jednodverové prevedenie | áno
|  | formaldehydový sterilizátor | áno
|  | sterilizácia balených aj nebalených nástrojov | áno
|  | pracovné médium: zmes formaldehydu a demineralizovanej vody | áno
|  | spotreba médií na jeden sterilizačný cyklus: 2 litre 2% roztoku formaldehydu a 2,5 l destilovanej vody | áno
|  | dokladovanie sterilizačného cyklu - tlačiareň | áno
|  | minimálne tri voliteľné programy s automatickým odplynením a praním parou | áno
|  | reprodukovateľnosť sterilizačného záznamu | áno
|  | v súlade s normou EN 14180 | áno
|  | LCD displej | áno
|  | zásobná nádržka s držiakom na 2 litre FO a 5 litrov destilovanej vody | áno
Upozornenie: Uchádzač vypĺňa bunky vyznačené modrou farbou!