## sterilizátor
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |  | Príloha č. 1: TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
| sídlo: |  | pečiatka a podpis
IČO:
| platca DPH: | vyberte z možností
identifikácia ponúkaného zariadenia:
krajina pôvodu:
doba dodania (max. do 8 týždňov):
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):
cena ponúkaného zariadenia (EUR s DPH/ks):
Pozn.: cena je vrátane dodania na miesto určenia, následnej inštalácie, uvedenia do prevádzky a s tým súvisiace služby (vrátane funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, dodania potrebnej dokumentácie ..).
zariadenie: |  | "Ultrasonografický prístroj" 1ks na Gynekologicko - pôrodnícku kliniku
| názov: | Ultrasonografický prístroj
| predpokladaný objem: | 1 ks
celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | ÁNO / NIE / konkrétne ponúkané parametre (tam kde je uvedený číselný parameter)
Ultrasonografický prístroj |  | Technické vlastnosti :
|  | Širokouhlý LCD monitor s pomerom strán 16:9, otočný | áno
|  | Uhlopriečka širokouhlého LCD monitora | min. 21,5"
|  | Rozlíšenie FULL HD | áno
|  | Jednoduché ovládanie | min. 10" farebný dotykový panel
|  | Hmotnosť zariadenia | max. 80 kg
|  | Editovateľné menu dotykovej obrazovky na ovládanie a meranie | áno
|  | Digitálne nastavenia TGC na dotykovom paneli s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby, nie mechanické | áno
|  | Výsuvná textová klávesnica umiestnená pod ovládacím panelom | áno
|  | Ovládanie trackballom, nie touchpadom | áno
|  | Automatické zmrazenie obrazu (sondy) po nastavenom čase | áno
|  | Frekvenčný rozsah zariadenia | min. 1-18 MHz
|  | Nastaviteľná výška ovládacieho panela | áno
|  | Minimálne 3 aktívne vstupy pre 2D/4D sondy s možnosťou rozšírenia na 4 | áno
|  | Integrovaný priestor pre periférne zariadenia | áno
Zobrazovacie módy:
|  | B-mód v základných frekvenciách | áno
|  | THI - harmonické zobrazenie | áno
|  | Hybridné harmonické zobrazovanie - snímanie na základných a harmonických frekvenciách | áno
|  | Duplexné a triplexné a pseudotriplexné zobrazenie | áno
|  | Automatická optimalizácia obrazu | áno
|  | Fokus 1-4 fokálne zóny, nastaviteĺné vo viacerých polohách alebo automatické zaostrovanie v celej hĺbke obrazu | áno
|  | Možnosť upraviť parametre obrazu aj na zmrazenom obraze | áno
|  | Spektrálny Doppler - PW | áno
|  | Farebné dopplerovské zobrazovanie (CFM), vrátane zobrazovania energie krvného toku (powerdoppler, angiodoppler) | áno
|  | Farebné dopplerovské mapovanie so zvýšeniu citlivosťou | áno
|  | Modul na potlačenie ultrazvukových škvŕn v B-obraze a B-obraze s farebným dopplerom | áno
|  | Modul na porovnávacie (uhlové) zobrazenie v obraze B a v obraze B s farebných Dopplerom | áno
SW výbava:
|  | Automatické meranie parametrov Dopplerovho spektra | áno
|  | Program na základnú volumetriu | áno
|  | Merania vo viacrovinných pohľadoch | áno
|  | Výpočet objemov z viacerých rovín | áno
|  | Vysokocitlivý ZOOM v živom náhĺade, plynulá zmena polohy vybranej časti (HD zoom) | áno
|  | Automatické zväčšenie meracieho bodu vo forme lupy | áno
|  | SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v gynekológii a pôrodníctve vrátane merania všetkých prametrov pri vyšetreniach v prvom trimestri | áno
|  | SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v rádiodiagnostike | áno
|  | Možnosť rozšírenia o SW na zvýraznenie ihly pri zákrokoch pod ultrazvukovou kontrolou | áno
|  | Možnosť rozšírenia o softvér na automatické meranie IMT v reálnom čase | áno
|  | Možnosť rozšírenia o softvér na panoramatické zobrazenie | áno
|  | Možnosť rozšírenia o kompresnú elastografiu | áno
Archivovanie a komunikácia:
|  | Pamäťová slučka na nahrávanie a ukladanie obrázkov a videosekvencií | áno
|  | Zariadenie musí vytvárať vlastnú databázu údajov o pacientoch a snímkach na internom HDD s kapacitou najmenej 500, vyhľadávanie údajov o pacientoch podľa pacienta, diagnózy alebo typu vyšetrenia | kapacita najmenej 500
|  | Jednoduché zobrazenie obrazovej dokumentácie vrátane prístupu k predchádzajúcim meraniam s možnosťou opakovaných meraní (prepočtu) vrátane dopplerovských priebehov | áno
|  | Ľahko prístupné porty USB na pripojenie pamäťových zariadení typu flash | min. 2
|  | Komunikačná modul DICOM na pripojenie prístroja k archívnemu systému PACS pre všetky kategórie (vrátane pracovného zoznamu), vrátane pripojenia k PACS a nemocničnému NIS | áno
|  | Výstup na externý digitálny monitor | áno
Sondy:
|  | 2D lineárna sonda s frekvenčným rozsahom | min. 3-14 MHz, šírka min. 50 mm
|  | 2D lineárna sonda na vyšetrenie ciev s frekvenčným rozsahom | min. 2-9 MHz, šírka max. 45 mm
|  | 2D konvexná sonda s frekvenčným rozsahom | min. 1-7 MHz
Záruka a servis:
|  | Záruka | min. 24 mesiacov
|  | Bezplatný servis | 5 rokov
|  | Bezplatný servis | preventívne prehliadky, validácie, práca technika, cestovné náklady, čas stratený na ceste, náklady na BTK predpísané výrobcom
Upozornenie: Uchádzač vypĺňa bunky vyznačené modrou farbou!